## 设备明细
南山区医疗集团总部2022年医用设备项目明细
序号 | 设备名称 | 拟采购 数量 | 单位 | 国产/进口 | 其他相关要求
单价1000元以下设备
1 | 视力检测灯箱（成人型、儿童型） | 24 | 台 | 国产 | 1.提供设备信息时请备注好是成人型/儿童型； 2.LED光源，2.5米检测距离。
2 | 冷藏包(疫苗转运箱) | 32 | 个 | 国产 | 1.容量≥14L，保温时效长； 2.配有冰排，带温度显示； 3.箱体式设计。
3 | 产后访视包 | 56 | 个 | 国产 | 1.可斜挎或双肩2种模式转换； 2.单个至少包含以下配置：婴儿秤、婴儿布兜、手电筒、软皮尺、电子额温枪、腕式电子血压计、双用听诊器、酒精棉片、碘伏棉片、医用绷带、医用镊子、手术剪刀、棉签、记录本、记录笔等。
4 | 音叉 | 49 | 个 | 国产 | 1.用于听力检查； 2.一套内涵盖的型号规格≥3种。
5 | 中医封包综合治疗仪（电热） | 62 | 个 | 国产 | 1.带过热保护功能，配有松紧腰带； 2.远红外波长：8μm-15μm。
6 | 诊察床 | 56 | 张 | 国产 | 1.尺寸≥1900*650*680mm； 2.主体结构采用不锈钢材质； 3.床体坚固耐用； 4.床面采用易于消毒清洁材质； 5.整体承重≥200kg。
7 | TDP灯 | 95 | 台 | 国产 | 1.内置防倾倒开关，治疗器发生倾斜或摔倒时可自动切断电源确保安全； 2.治疗板直径≥120mm。
8 | 可移动紫外线灯车 | 75 | 台 | 国产 | 1.紫外线波长＞253nm，功率为 2*30W； 2.灯臂调节角度范围：0-180°； 3.定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭，且发出声响报警； 4.灯管寿命＞4000小时。
9 | 压缩式雾化器 | 204 | 台 | 国产 | 1.雾化率≥0.1mL/min； 2.噪音≤65dB（A）。
10 | 电针仪 | 121 | 台 | 国产 | 1.输出波形≥3种； 2.输出通道≥5。
11 | 医用电子血压计（便携式） | 225 | 台 | 国产 | 1.配有儿童袖带及成人袖带至少各1套； 2.可用于检测儿童及成人的血压和脉搏，LCD及背光灯显示； 3.压力测量范围：0～280mmHg，脉搏测量范围：40～200次/分。
单价3000元以下设备
12 | 峰流速仪 | 1 | 台 | 国产 | 1.电源：干电池，重量轻，尺寸小； 2.气道阻力≤0.006KPa/(L/min)(≤800L/min)。
13 | 口腔科治疗移动柜 | 2 | 台 | 国产 | 1.抽屉≥5层，尺寸≥510x490x890mm，带联锁； 2.配静音移动/固定万向脚轮； 3.两边装有拉手，配有侧拉板； 4.抽屉内置隔盘≥2个； 5.用于存放牙科无菌器械及牙科材料、仪器等。
14 | 超声波清洗机 | 7 | 台 | 国产 | 1.可通用，可与任何品牌牙椅适配； 2.体积小，噪音小，可清洗锉针等负压多缝的器械； 3.具有水位低保护、电机过流保护等功能。
15 | 超声波洁牙机 | 13 | 台 | 国产 | 1.可通用，可与任何品牌牙椅适配； 2.内接水出水流量：1～50ml/min 3.含固定支架，洁牙机手柄＞3把。
16 | 眼底镜 | 14 | 台 | 国产 | 1.手持式，方便携带，可充电，带充电器； 2.充电电池为锂电池，充电器为智能控制，不会使电池过充； 3.提供≥5种可选择光斑； 4.屈光度补偿≥24种； 5.充电时间短，供电时间长。
17 | 高频医用胶片观察灯 | 19 | 台 | 国产 | 1.双联设计，LED光源，光源寿命大于60000小时； 2.带数码显示面板，观察屏亮度均匀性≥90%； 3.亮度调节≥6档，亮度范围包含100-3000cd/㎡； 4.安装方法：可壁挂或支架（包含）。
18 | 医用心脏专科双面型成人儿童听诊器 | 24 | 个 | 国产 | 1.听诊头设计：双面型； 2.适用范围：心脏专科、内科、儿科； 3.听诊头有悬浮式可调振动膜。
19 | 留观床 | 16 | 张 | 国产 | 1.尺寸（长×宽）≥2000×900mm，床体可载重≥220KG； 2.摇杆采用三组摇杆，隐藏式设计，操作轻松自如，可灵活调节患者背部、腿部体位，具有限位功能，带不锈钢输液架和引流尿袋挂钩； 3.床体采用抑菌防水材料，便于消毒清洁； 4.配有耐磨万向静音轮，全刹车装置。
20 | 电动吸引器（吸痰器） | 34 | 台 | 国产 | 1.可用于分泌物、血液等引起的阻塞吸引，也可用于 其它手术吸引。手提式，体积小，重量轻，适用社康中心、救护车和户外使用； 2.抽气速率：≥20L/min，负压调节范围：0.02MPa～0.08MPa； 3.贮液瓶≥1000ML，带溢流保护装置，防止液体进入泵体； 4.采用交流、外接直流电源和充电电池（锂电池）三种供电方式，充电电池工作时间≥1小时； 5.噪音≤65dB（A）。
21 | 电脑中频治疗仪 | 58 | 台 | 国产 | 1.无需耗材，具有加热装置； 2.调制方式≥2种，处方数≥80个； 3.输出通道数≥4个。
22 | 艾烟烟雾净化器 | 116 | 台 | 国产 | 1.双头双罩款式，双臂可360°旋转，任意角度固定不下垂，支撑性能好，耐用不易断； 2.噪声小，吸烟面积大，风量可调节； 3.带可固定/移动万向脚轮。
单价5000元以下设备
23 | 耳鼻喉科治疗椅 | 1 | 张 | 国产 | 1.适用于耳鼻喉科：中耳炎、外耳软组织感染、慢性鼻炎、过敏性鼻炎、鼻息肉、鼻出血、下鼻甲肥大、鼻咽癌、扁桃体炎、咽后壁淋巴滤泡、会厌囊肿、声带息肉、咽喉炎等； 2.体积小，与耳鼻喉科治疗台配套使用。
24 | 温针电针综合治疗 | 2 | 台 | 国产 | 1.体积小，噪音小； 2.功能＞3种：温针、电针、温热电针； 3.电针波形≥5种。
25 | 轮椅 | 2 | 台 | 国产 | 免安装，易操作，带有刹车功能，可手动/电动双模式切换操作，续航时间长。
26 | 冷光单孔手术灯（妇检用） | 4 | 个 | 国产 | 1.灯头可上下拉动＞100°，左右转动角度＞170°； 2.工程力学设计不易倾倒，配有万向轮，可固定/移动最佳。
27 | 牙科电动空压机 | 6 | 台 | 国产 | 一拖二，噪音小，可通用，可与任何品牌牙椅适配。
28 | 多普勒胎音仪 | 8 | 个 | 国产 | 1.配显示屏显示胎心率、胎动、宫缩压力等参数，高灵敏度防水探头； 2.输出超声功率＜6mW/cm²； 3.使用电源：配置充电器、内置可充电电池； 4.体积小巧，方便携带。
29 | 婴儿身长测量床或儿童诊察床 | 9 | 台 | 国产 | 1.身长测量范围至少包含0-100cm，分度值：1mm； 2.体重测量范围至少包含0-20kg，分度值：0.01kg； 3.测量结果：体重LED显示。
30 | 电耳镜 | 9 | 个 | 国产 | 1.结构特点：检耳镜由耳镜（耳镜喇叭）、检耳镜座、电筒及可充电电池等部分组成。 2.检耳镜通过光导纤维传光，投光清晰明亮，而且结构紧致轻巧。 3.配有放大镜，医生能清晰检查诊断病者的耳腔。 4.调光性能：可调光，光照度≥80Lx。
31 | 频谱治疗仪 | 10 | 台 | 国产 | 1.辐射体表面积＞150cm²； 2.辐射体功率密度≥1000mW/cm²。
32 | 儿童坐式磅秤 | 12 | 张 | 国产 | 1.身长测量范围至少包含45-140cm，分度值：0.1cm； 2.体重测量范围至少包含6-100kg，分度值：0.1kg； 2.体积小，可折叠，超声波无触碰高效测量身高体重； 3.配热敏打印机。
33 | 鼻腔电动冲洗器 | 9 | 台 | 国产 | 1.工作状态分为运行和停止，当状态为运行时，按下相应通道的喷枪有水喷出，当状态为停止时，无水喷出； 2.压力输出范围：120kPa-150kPa。
34 | 抢救车 | 36 | 台 | 国产 | 1.不锈钢（或彩钢）材质，不生锈，配静音移动/固定万向脚轮，厚实耐用； 2.5层带锁抽屉（1层：可放各种急救注射液100ml以下。1层：可放急救耗材，如注射器、舌钳等。1层：可放急救耗材，如止血带、弯盘、导尿包等。1层：可放各种200-500ml急救注射液。1层：可放儿童/成人呼气球囊、血压计等），内有分隔设置（可调节更佳）； 3.单台至少包含以下配置：隐藏式副工作台、伸缩式输液架，除颤仪摆放平台，可放置利器盒、污物桶等。
35 | 按摩床 | 61 | 张 | 国产 | 1.实木结构，落地式腿床，床体稳固不易晃动，安全可靠； 2.规格：床体尺寸≥1900×600×650mm；面部呼吸孔≥110*200mm； 3.具有呼吸孔和扶手； 4.床下配有储物隔板。
36 | 壁挂式空气消毒机 | 228 | 台 | 国产 | 1.设备开机≤1个小时即可达到下列消毒效果：对白色葡萄球菌的杀菌率≥99.9%，对空气的自然菌的平均消毒率＞93%； 2.使用空间≥60m³； 3.噪音小，尺寸体积小； 4.无需任何紫外线辅助杀毒因子即可达到消毒效果，可在有人状态下进行连续动态消毒，设备运行期间对人及周边环境无任何伤害； 5.具有高清晰液晶数字显示屏，非数码管显示屏，可实时显示设备运行状态； 6.可用定时消毒时间段数量≥6组； 7.外壳采用阻燃材料，安全可靠。
单价1万元以下设备
37 | 制水机(供生化仪用水） | 1 | 个 | 国产 | 可供生化仪mindrayBS-460用水
38 | 脉冲磁治疗仪（便携） | 1 | 台 | 国产 | 适用于软组织损伤及疼痛的辅助治疗
39 | 伍德灯 | 1 | 张 | 国产 | 1.光源：UVA灯； 2.可视镜片直径＞55mm； 3.可视镜片放大倍率≥1.5倍； 4.紫外辐照强度UVA≥2mW/cm²； 5.峰值波长≥360nm。
40 | 红外治疗仪 | 3 | 台 | 国产 | 1.治疗波长：0.5μm-30μm； 2.灯管使用寿命≥10000小时； 3.升降功能：金属软臂可调节，有倾倒断电保护、过热保护功能； 4.出光口面积≥120cm²。
41 | 医用 LED头灯（五官科体检） | 10 | 个 | 国产 | 1.可用于口腔科操作、耳鼻咽喉科的检查； 2.便携，重量轻（含电池小于150g），可充电； 3.亮度可调节，至少两档； 4.电池连续续航时间＞20小时（最低亮度）或6小时（最高亮度）； 5.单个至少包含以下配置：①头灯1个；②充电器1个；③可充电锂电池至少2个。
42 | 检验用恒温箱 | 8 | 张 | 国产 | 1.非水浴式，立式箱体，体积小，容量小于160L，噪音小，温度范围在0℃-15℃内； 2.电子温度控制，精度高，内部温度恒定，无凝露设计； 3.有高低温报警、温感器故障报警、断电报警功能； 4.门板为玻璃材质，至少双层，有安全门锁设计； 5.带温度监控可存储温度数据。
43 | 电脑超短波治疗仪 | 10 | 台 | 国产 | 1.占地面积小，配静音移动/固定万向脚轮； 2.治疗时间可调节，电极片任何品牌可通用。
44 | 多功能车床 | 15 | 张 | 国产 | 1.尺寸（长×宽）≤1960×650mm，床体可载重≥200KG； 2.高度升降范围为560-860mm； 3.带氧气瓶支架、不锈钢输液架； 4.床体采用抑菌防水材料，便于消毒清洁； 5.带有中控刹车系统，配有第五轮（导向轮），一人也可轻松操作。
45 | 超声波体重身高计 | 36 | 台 | 国产 | 1.占地面积小，可折叠，方便移动，配静音移动/固定万向脚轮； 2.有可自动校正超声波矩阵测高探头，高精密测重传感器，自动计算BMI指数，并判断BMI指数范围； 3.测高范围至少包含30-200cm，称重范围至少包含35-200KG； 4.高清液晶屏幕，可显示身高、体重、BMI数据等，数据可打印； 5.数据输出：提供RS232接口，方便连接电脑。
46 | 药品保存冰箱 | 25 | 台 | 国产 | 1.体积小，容量＞300L，噪音小，节能环保，温度范围至少包含0℃-10℃范围，经久耐用； 2.内部温度恒定，大屏幕显示电子温度控制，精度可达0.1℃； 3.配有远程温度监控模块及软件，可连接电脑，可导出或打印每小时的温湿度记录；具有箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警功能； 4.门板为玻璃材质，至少双层，有安全门锁设计，设备运行时无冷凝水、无霜设计。
47 | 灸疗仪 | 60 | 个 | 国产 | 1.具备艾灸治疗和红光治疗相结合； 2.配备触摸显示屏，可以调节时间、温度和红光开关； 3.治疗期间灸器表面温度≤60℃； 4.治疗时间以min为单位，调节梯度为1min，时间误差＜5%； 5.每个灸头温度范围：30-70℃； 6.可连续工作时间≥8h。
48 | 移动式空气消毒机 | 63 | 台 | 国产 | 1.等离子消毒，噪声小，重量轻； 2.配静音移动/固定万向脚轮，适用体积＞150m³； 3.对室内进行消毒时，室内的人员可在空间内进行任何活动，对室内的人员没有任何影响。（即可在人机共存的环境中使用，且不生成二次污染）； 4.可提供检测报告。
单价2万元以下设备
49 | 直接检眼镜 | 1 | 台 | 国产 | 1.直接检眼镜/检验仪配有操作台； 2.可用于白内障、屈光不正、青光眼等常见眼病的筛查； 3.体积小，操作简单，全程自动化。
50 | 裂隙灯显微镜（配升降桌） | 1 | 台 | 国产 | 1.交角体式光学体设计，配低噪音电动升降桌； 2.改变倍率形式≥2种，滤色片≥4种； 3.光斑直径≥6种可调； 4.裂隙角度：0～180°由垂直到水平方向连续可调。
51 | 婴儿听力测查工具 | 1 | 台 | 国产 | 1.操作语言：中文，LED大屏幕，可编辑打印报告； 2.刺激类型：非线性Click序列。
52 | 喷砂机 | 3 | 个 | 国产 | 1.供气压范围：3.5-7bar，带空气过滤器； 2.供水压范围：0.7-5bar，带水加热器； 3.喷砂罐装粉容量≥35g； 4.喷砂手柄和手柄连线均可单独拆卸，手柄可高温消毒； 5.手柄使用寿命≥800次消毒。
53 | 微电脑颈椎牵引椅 | 3 | 台 | 国产 | 具有牵引力自动补偿、牵引力过大自动保护、红外线热疗功能；
54 | 台式电子血压计 | 14 | 台 | 国产 | 1.可用于检测儿童及成人的血压和脉搏，LCD及背光灯显示； 2.测量位置：上臂 ； 3.有超压保护功能，安全稳定，操作简便； 4.压力测量范围：0～280mmHg，脉搏测量范围：40～200次/分； 5.主机及袖套均为医用耐久性设计，全部采用抗菌材料，均可用酒精擦拭消毒； 6.有电子肘部位置传感器，并有指示灯提示手臂放置位置是否正确； 7.体积小，配备专用测量的桌、椅； 8.测量结果可通过USB或其他传输方式实时传输至电脑，且有数据打印功能，符合国家相关规定，提供检测报告，能够满足临床工作的相关要求。 9.防震、防水设计，适应医疗现场各种不同的环境要求。
55 | 便携式监护仪 | 12 | 台 | 国产 | 1.配置提手,方便携带； 2.≥10.1英寸彩色液晶触摸屏； 3.配3/5导心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温参数监测； 4.测量模式≥3种，支持USB等设备导出历史病人数据； 5.支持≥120小时趋势图和趋势表回顾。
56 | 离心机 | 16 | 台 | 国产 | 1.体积小，噪音小； 2.电子式不平衡保护装置，开盖自动停机； 3.最高转速＞4800r/min； 4.转速、离心力可单独设置，无需转换。
57 | 妇科多功能检查床（电动） | 11 | 张 | 国产 | 1.床面上下升降、背板的上下折、臀板的倾斜等所有动作均为电动电控； 2.控制器控制模式≥2种； 3.配有搁手架、托腿架、拉手、污物盆、医生升降座椅等； 4.床内配有消毒卫生卷简纸槽，防止交叉污染； 5.医生升降座椅可按需要调整高度。
58 | 三目显微镜 | 11 | 个 | 国产 | 1.无限远色差反差双重校正光学系统，国际标准物镜齐焦距离，所有光学部件均具有抗反射和抗真菌涂层； 2.载物台无暴露齿条，载物台手柄松紧度可调，有延伸长度，以确保符合人体工程学的工作位置； 3.用于单手操作的双玻片样品夹，减少用户更换玻片的次数。
59 | 医用供氧设备 | 11 | 台 | 国产 | 1.占地面积小，配静音移动/固定万向脚轮； 2.噪音小，可不间断连续工作，具有定时和断电报警功能； 3.出氧流量可调节，出氧浓度＞93%，出氧流量0-5L/min，具备氧气浓度监测功能； 4.单台至少包含以下配置：①主机1台；②耳麦式吸氧器至少1个；③长鼻氧管至少1条； 5.配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，无需另外购置即可满足临床需求。
60 | 疫苗冷存冰箱 | 22 | 个 | 国产 | 1.体积小，容量＞330L，噪音小，节能环保，具有医疗器械注册证，经久耐用； 2.内部温度恒定，温度范围至少包含2℃-10℃范围，大屏幕显示电子温度控制，精度可达0.1℃； 3.配有远程温度监控模块及软件，可连接电脑，可导出或打印每小时的温湿度记录；具有箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警功能； 4.门板为玻璃材质，至少双层，有安全门锁设计，设备运行时无冷凝水、无霜设计。
61 | 尿液分析仪 | 22 | 个 | 国产 | 1.体积小，含有干化学分析及尿有形分析模块； 2.干化学分析参数≥12项，标本直接上机检测； 3.配备触摸式液晶屏，内置热敏打印机，可外接其他款打印机； 4.可放置≥10个样本，试纸仓容量≥200条试纸； 5.检测速度≥200标本/小时。
62 | 经皮黄疸测试仪 | 45 | 台 | 国产 | 1.大屏幕LCD显示，便携，重量轻； 2.具有自动校准等功能； 3.带可充电电池（任何品牌同类充电电池可通用），充电时间短。
单价3万元以下设备
63 | 足底反射治疗仪 | 1 | 台 | 国产 | 1.不同病种对应不同疾病键盘，可辩证施治； 2.配有可换式脚型电极垫。
64 | 耳鼻喉科治疗台 | 1 | 台 | 国产 | 1.适用于耳鼻喉科：中耳炎、外耳软组织感染、慢性鼻炎、过敏性鼻炎、鼻息肉、鼻出血、下鼻甲肥大、鼻咽癌、扁桃体炎、咽后壁淋巴滤泡、会厌囊肿、声带息肉、咽喉炎等； 2.体积小，台面易清洁、耐刮花、耐磨、防渗透； 3.单台至少包含以下配置：喷雾枪（弯管）、喷雾枪（直管）、吹枪、吸引枪、喷粉（药）枪、聚光斑照明灯、观片灯、污染器械收集箱、间接镜加温器、药（液）瓶、器械盘、内窥镜消毒罐。
65 | 震动排痰仪 | 2 | 台 | 国产 | 1.适用于多种原因引起的呼吸道分泌物增多、排出不畅的患者，辅助患者痰液的排出。预防、减少呼吸系统并发症的发生； 2.大尺寸触摸屏操作，工作模式≥3种； 3.带患者紧急停止保护功能。
66 | AED | 4 | 台 | 国产 | 1.具备优异的抗冲击/跌落性能及良好的防尘防水设计； 2.从开机到200J放电准备就绪用时≤7s，开始AED分析到200J放电准备就绪时间≤5s； 3.有电极片粘贴部位标记，防止粘贴错误，粘贴无效时有语音提示； 4.支持USB等设备导出抢救记录数据； 5.带有设备自检功能； 6.成人/儿童模式一键切换。
67 | 多功能牵引床 | 4 | 台 | 国产 | 1.腰椎牵引功能和颈椎牵引功能均由电脑控制，双机双牵，可单独使用或同时使用； 2.腰椎牵引力具备正向自动补偿功能； 3.微电脑控制腰椎牵引床至少能完成纵向牵引、上下成角牵引、左右旋转牵引三维功能； 4.具有手动应急放松安全保护功能。
68 | 可视喉镜 | 40 | 套 | 国产 | 1.整机由喉镜片、显示器组成，便于携带、普通及抢救操作，全密封防水设计LED光源； 2.视像清晰，视场角大于等于60°； 3.用于直接喉镜检查、气管内插管、作气管内吸引等。
69 | 壁挂式全科诊断系统 | 70 | 台 | 国产 | 1.检查项目≥15项，其中包含呼吸率检测、心率检测、心电波形、脉率检测、脉博波检测、呼吸波形、脉搏氧饱和度、脉搏强度、血压检测、体温检测、视力检查、色觉检查、眼底检查、耳膜及耳道检查、喉部检查； 2.高分辨率液晶触摸显示屏； 3.通讯接口支持医院的HIS、PACE、EMRS、公卫系统； 4.支持远程专家会诊。
单价4万元以下设备
70 | 平衡功能评定设备 | 2 | 套 | 国产 | 1.包含平衡功能测试设备及评估软件； 2.可根据患者训练的数据，生成整体的评估报告，反应出患者治疗的情况，并支持打印功能。
71 | 热牙胶充填机 | 35 | 台 | 国产 | 1.配有携热器及回填仪； 2.无线笔式设计，体积小，操作方便； 3.具备LED屏幕：可实时显示电量及温度 4.可通用，可与任何品牌牙椅适配。
72 | 宫颈炎微波治疗仪 | 4 | 台 | 国产 | 1.占地面积小，配静音移动/固定万向脚轮，噪音小； 2.保护功能：具有过载保护、闭锁保护、误操作报警； 3.至少含有2个输出模式：治疗模式、理疗模式。
73 | 净烟艾灸床 | 1 | 台 | 国产 | 1.自动点火，自动排烟，排烟净化装置使排放符合环保要求； 2.有摇摆悬灸系统，； 3.全身、局部艾灸可自由选择，根据实际情况可进行部位或全身自动治疗； 4.仰卧可灸到脖子到腰椎位置的督脉和膀胱经及大腿、小腿，俯卧可灸到两肩到下腹位置任脉经及大腿、小腿； 5.床架结构坚固耐用，床面料采用防火面料，配静音移动/固定万向脚轮； 6.配有床电动升降高度调节+自动点火系统+摇摆悬灸系统+排烟净化系统+控制系统（如调整艾灸燃面与灸位间距离、温度调节等）。
74 | 半导体激光治疗仪 | 3 | 个 | 国产 | 1.主要用于皮肤科的辅助治疗，配大尺寸触摸屏操作，噪音小； 2.符合国标激光产品安全，电磁兼容； 3.单个激光器最大输出功率≥500mw，调节范围至少包含20-500mw； 4.照射最大面积≥30000mm²，面照治疗头激光管≥80个。
75 | 视频耳镜 | 5 | 台 | 国产 | 1.可对耳道鼓膜、外耳道进行拍照或录像，分辨率清晰； 2.配备锂电池，外出诊疗不断电； 3.体积小，重量轻，充电时间短，使用时间≥3小时； 4.内置LED光源，最大照度≥1500Lx，不用外接冷光源； 5.支持镜管与主机热插拔，即插即用，无需重启镜管。
76 | 肺功能检测仪 | 13 | 台 | 国产 | 1.体积小，重量轻，配备彩色液晶屏，可检测参数≥27项； 2.存储报告容量≥200例； 3.内置充电电池，使用时间≥4小时； 4.配套定标筒≥3L， 5.支持A4报告、热敏打印。
单价5万元以下设备
77 | 口腔科设备一批（高速手机15把，低速手机1套，光固化机1台） | 1 | 套 | 国产 | 1.可通用，可与任何品牌牙椅适配，设备经久耐用； 2.高速手机：带光纤，噪音小，转速≥400000rpm。四点喷雾冷却效果更好。防交叉感染系统有效防止口腔中液体和细菌被吸入排气系统中，同时防止口腔中液体倒流入供水系统中。光照度≥25,000Lux； 3.低速手机：带光纤，含马达、直机和弯机。噪音小，外部传递冷却系统，直机最大转速≥40000转，弯机最大转速≥25000转； 4.光固化机：光照模式≥3种，蓝色光波长范围420-480nm，输出强度≥1000 mwatt/cm2。
78 | 小型便携式多功能检测仪 | 1 | 台 | 国产 | 1.配大尺寸触摸屏，分辨率≥1024×768； 2.通讯接口至少包含：USB、LAN网口、RS232、RJ485； 3.带有蓝牙、4G、WiFi，重量轻，体积小，检测时间短，内置热敏打印机； 4.无需上、下水等特殊安装。
79 | 干式激光成像仪 | 1 | 台 | 国产 | 1.成像方式：激光成像系统； 2.胶片尺寸至少涵盖：35*43cm（14in×17 in）、26*36cm（10in×14 in）、25*30cm（10in×12 in）、20*25cm（8in×10 in）； 3.胶片供/装片盒≥2个，可打印的胶片尺寸≥4种； 4.打印速度≥80 张/小时； 5.分辨率≥50µm(508dpi)。
80 | 短波紫外线治疗仪 | 3 | 台 | 国产 | 1.紫外线辐射波长：辐射波峰值波长为253.7nm，误差为±3nm； 2.紫外线辐射强度：开机强度≥17.1mw/cm²； 3.治疗时间过量报警功能：当用户设置治疗时间过量，主机会提示报警； 4.紫外线辐射剂量：每秒紫外线辐射剂量0.02J/cm²。
81 | 中药熏蒸床（电脑多功能汽疗床） | 9 | 张 | 国产 | 1.熏蒸面积≥1500mm*300mm，熏蒸垫可任意组合； 2.自动控时、自动控温及防干烧功能； 3.称重≥180kg。
82 | 中药熏蒸机 | 10 | 个 | 国产 | 1.可调熏蒸档位及模式至少2种； 2.具有缺液自动停止加热并报警、一键自动排液功能和手动排液、冷凝水实时自动回收功能； 3.加热快，不超过5分钟。
83 | 全自动生化分析仪（小型单人份） | 11 | 台 | 国产 | 1.体积小，便于携带，一次检测单人份； 2.最快出结果时间≤15min； 3.分析项目≥25项，无需样本离心和人工添加稀释液最佳； 4.配有热敏打印机。
84 | 全自动十八道心电图机 | 20 | 台 | 国产 | 1.ECG输入通道：标准18导联心电信号同步采集； 2.彩色液晶显示屏＞6英寸； 3.内置可充电锂离子电池，充足可正常工作时间＞4小时； 4.单台至少包含以下配置：①主机1台；②肢体电极夹至少4个；③胸式吸咐电极至少6个；④可充电锂电池；⑤移动台车1辆；⑥导联线，配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，无需另外购置即可满足临床需求； 5.无条件免费开放端口，无条件免费连接社康或医院的心电图远程会诊系统。
单价7万元以下设备
85 | 非接触式眼压计（配原装升降桌） | 1 | 套 | 国产 | 1.配原装低噪音升降桌； 2.测量范围：0-60mmHg，工作距离：11mm； 3.彩色大屏幕液晶显示屏，配快速热敏打印机。
86 | 远程心电监测终端（含系统） | 1 | 台 | 国产
87 | 智能灸疗仪（床型） | 3 | 个 | 国产 | 1.尺寸≥2000mm*750mm，载重≥120kg； 2.红外灯治疗和艾灸装置≥8个； 3.红外光波长范围至少包含580-1000nm； 4.艾灸功能治疗温度不超过65℃。
88 | 微波治疗仪 | 3 | 台 | 国产 | 1.工作模式≥3种； 2.输出通道≥2个； 3.可对患部进行准确的定位治疗； 4.安全装置：安全功率输出、自动断电保护装置。
89 | 中耳筛查仪 | 4 | 台 | 国产 | 1.刺激声类型：非线性短声Click； 2.刺激声频率范围至少包含1-4.5kHz； 3.可存储≥50个筛查结果； 4.屏幕实时显示：TEOAE波形、测试进程、信噪比等。
90 | 多功能除颤监护仪 | 12 | 台 | 国产 | 1.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能； 2.便携（重量含电池小于7kg），除颤充电迅速，可防水； 3.单台至少包含以下配置：①主机1台；②充电器1个；③可充电锂电池至少2个；④心电导联线1套；⑤成人、小儿一体化电极板1套。
91 | 碳13分析仪（幽门螺杆菌检测仪） | 82 | 个 | 国产 | 1.体积小，重量轻； 2.稳定性：在5小时内，C.V.≤±1%； 3.预热时间≤20min； 4.每个样品分析时间≤2min。
单价8万元以下设备
92 | 呼出一氧化氮测定系统 | 1 | 台 | 国产 | 1.用于检测人体呼出气中的一氧化氮浓度； 2.测定参数：FeNO、CaNO、FnNO； 3.测定范围至少包含：1-3000ppb，误差小； 4.大尺寸彩色液晶屏幕显示，带有软件可提供患者管理与历史记录查看功能，便于医生管理患者回访及复诊； 5.内置热敏打印机，体积小，方便移动及携带。
93 | 盆底肌康复治疗仪 | 7 | 个 | 国产 | 1.配有机器和软件操作使用； 2.可单机/联机操作，采样位数≥16位； 3.通道接口≥3个，带电极脱落保护功能； 4.软件带盆底肌电评估。
94 | 睡眠呼吸监测仪 | 11 | 台 | 国产 | 1.可监测参数≥6种，至少包含：鼾声、鼻气流、脉搏、胸部呼吸运动、体位、体动； 2.导联数≥7导； 3.主机重量轻，体积小，内存容量大； 4.自动生产报告，提供不同格式的总结报告方便打印； 5.显示屏可显示所有监测数据和记录时间，可随时查看数据信号，方便医护人员确定传感器佩戴是否正确以便给予及时干预； 6.内置可充电锂电池，满电可持续记录时间不低于40小时。
95 | 全自动血球分析仪（五分类）+CRP | 17 | 台 | 国产 | 1.具有独立CRP、单独五分类、五分类+CRP等3种以上全血检测模式； 2.全血CRP检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰； 3.单台至少包含以下配置：①主机1台；②进样器组件1套；③试剂、质控品、校准品各1套。
单价10万元以下设备
96 | 运动训练设备套装 | 1 | 套 | 国产 | 1.踏步式下肢运动，伸够式上肢运动，上下肢四肢联动。
97 | 窄波UVB（窄谱UVB治疗仪） | 1 | 个 | 国产 | 1.体积小，方便操作； 2.辐照面积：LxB，mm≥300*400； 3.旋转角度≥90°； 4.升降空间≥40cm； 5.灯管配置：配备≥10支UVB灯管。
98 | 呼吸训练器 | 1 | 套 | 国产 | 1.可进行精准呼吸肌训练； 2.配套软件可对患者信息、数据进行管理； 3.肌力指数显示范围：0-300cmH2O； 4.体积显示（测试）：0-8升。
99 | 间歇式脉冲加压抗栓系统 | 1 | 套 | 国产 | 1.至少具有间歇脉冲加压抗栓系统功能、足底泵功能（单独使用足底部位）； 2.治疗模式/方案≥20种； 3.维护功能：压力检验、漏气检测、气密性检测、硬件检测； 4.具有快速对选择治疗部位是否连接加压气囊自动识别功能，充气速度1-6级可调。
100 | 电动间歇式牵引系统（牵引椅+床） | 1 | 套 | 国产 | 1.适用范围：颈椎病、椎间关节紊乱症、颈椎动脉扭曲颈椎间盘突出或脱出、颈椎退性行骨关节炎、腰椎间盘突出症、腰肌痉挛等； 2.牵引力具有自动检测功能，异常情况牵引力自动调整； 3.双通道牵引操作，可以同时治疗两个病人； 4.智能监测装置，在有任何异常情况出现时，主机均能及时终止治疗； 5.紧急停止装置，病人和医生紧急停止装置双保险。
101 | 脑循环功能障碍治疗仪 | 6 | 个 | 国产 | 1.适用于缺血性脑血管疾病，脑损伤性疾病，小儿脑瘫等辅助治疗； 2.输出通道≥4。
102 | 视力筛查仪 | 9 | 台 | 国产 | 1.体积小，重量轻，配彩色触摸显示屏； 2.适用人群：婴幼儿、成人。
单价13万元以下设备
103 | 牙科综合治疗仪及及配置一批 | 1 | 套 | 国产 | 1.可满足成人、儿童及轮椅患者治疗使用，椅位可调节，带多功能脚控开关； 2.单台至少包含以下配置：①LED口腔灯1个，感应式调光至少三档，能与椅位智能联动；②观片灯1个；③三用喷枪至少2个；④器械挂架；⑤大尺寸器械盘配硅胶垫； 3.配有蒸馏水系统和漱口水加热系统，冷热漱口水与冲痰盂可智能联动； 4.配置一批至少涵盖（请分别单项报价）：①根管治疗设备（根尖定位仪、牙根管充填仪及根管预备机）1套；②洁牙设备带牙周功能（超声波洁牙机1台、洁牙机手柄5把）1套；③光固化机1台；④牙科电动无油空压机（1拖2）1台；⑤牙科电动负压机（1拖2）1台；⑥低速手机（带光直机、带光弯机10套和气动马达3套；⑦高速手机（带光）15把； 5.配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，无需另外购置即可满足临床需求。
104 | 电子眼底检查设备（照相机） | 1 | 台 | 国产 | 1.重量轻，体积小，带彩色液晶屏，使用时间长，配可充电锂电池； 2.采集像素＞2000万，屈光度范围至少包含-20至+20屈光度； 3.可自动检测和提供分析报告，通过USB接口将数据传输至电脑。
105 | 牙椅水路终端净水器 | 4 | 个 | 国产 | 1.产水量≥1000L/h； 2.水利用率≥60%； 3.纯水泵要求：流量≥12m³/h、扬程≥100m； 4.膜元件要求：脱盐率≥99%，膜片类型为芳香族聚酰胺复合膜，产水量为≥0.3m³/h。
单价15万元以下设备
106 | 无线远程电子血压监测终端（含系统） | 1 | 台 | 国产 | 1.≥24小时连续血压信息，可以将患者数据无线传输到到软件系统进行分析，提供数据精确度分析报告。
107 | 无线远程血糖监测终端（含系统） | 1 | 台 | 国产 | 1.至少包含：探头，信息发送器，助针器，实时动态胰岛素泵系统，分析软件，传送器，输注管路，储药器； 2.带阻塞传感器，可评估是否有输注阻塞或监测胰岛素剩余用量； 3.每日记录频率≥140次； 4.≥24小时连续血糖曲线图及实时血糖信息，可以将患者数据无线传输到到软件系统进行分析，提供数据精确度分析报告。
108 | 肌力和关节活动度评定设备 | 1 | 套 | 国产 | 1.可测量肩、肘、腕、髋、膝、踝、手指、脚趾及躯干在各种运动方式下的肌肉力量值； 2.肌力测试范围：低阈值0.8lbs-200lbs，增幅0.2lbs；高阈值3lbs-200lbs，增幅0.1lbs。
109 | 移动内镜系统（配套鼻内镜0°+70°*各5个，耳内镜0°+70°*各5个） | 4 | 台 | 国产
单价20万元以下设备
110 | 运动控制能力训练等设备 | 1 | 套 | 国产 | 1.踏步式下肢运动，伸够式上肢运动，上下肢四肢联动； 2.训练程序至少包含：心率控制运动、等速运动、递增负荷运动，随机组合训练程序运动； 3.显示参数≥6项，至少包含：心率、时间、转速、能量消耗、距离、等级； 4.具有自动步长计算和实时显示功能，以评估康复效果。
111 | 体检与信息管理系统 | 1 | 套 | 国产 | 1.支持HIS、LIS、PACS接口对接； 2.支持团体体检、个人体检的信息输入及收费管理。
单价32万元以下设备
112 | 二氧化碳超脉冲点阵激光 | 1 | 台 | 国产 | 1.激光器类型：CO2激光器，主要用于疣、痣等皮肤赘生物的祛除，皮肤皱纹、皮肤松弛下垂、痤疮 (青春痘) 疤痕、各种瘢痕、色斑等治疗； 2.激光波长：10600nm； 3.激光器至少包含2种工作方式：连续，脉冲； 4.瞄准光系统：半导体指示光，波长范围在630-670nm之内，亮度强弱多档可调。
113 | 胃肠电图 | 1 | 个 | 国产 | 1.可对功能性疾病如胃节律紊乱综合症、胃动过速、胃动过缓、胃轻瘫、胃功能消化不良等作出准确诊断； 2.支持自动分析参数≥8种，至少包含：①正常胃电慢波百分比 ②胃电慢波过速百分比 ③胃电慢波过缓百分比 ④主功率比 ⑤主频； 3.提供FFT主频实时分析、国家标准胃电运行普分析； 4.可选择适合的胃电图慢波频率范围，并定义慢波正常值百分比； 5.临床报告自定义，根据临床应用要求打印不同的报告； 6.频率响应范围至少包含：1-15cpm； 7.胃电检测通道数≥4通道。
114 | 强脉冲光子治疗仪 | 1 | 个 | 国产 | 1.能量密度调节范围：1-50J/cm²，调整步长1J； 2.脉冲个数：1-7个可调； 3.脉冲宽度：1ms-20ms可调； 4.脉冲间隔：1ms-150ms可调； 5.治疗方案：可预设≥3种治疗方案； 7.配备大彩色液晶触摸显示屏，体积小。
115 | 调Q ND-YAG激光 | 2 | 个 | 国产 | 1.激光工作物质：Nd:YAG激光器； 2.激光波长：1064nm/532nm； 3.保护系统：激光光闸、断水、过载等多重安全保护； 4.瞄准光系统：半导体指示光，波长范围在630-670nm之内，亮度强弱多档可调。
116 | 点式直线偏振光疼痛治疗仪 | 4 | 台 | 国产 | 1.输出光：线性偏振光； 2.体积小，噪音小，配有储物盒，方便透镜的存储； 3.具有异常高温时停止照射的安全装置。
单价45万元以下设备
117 | 肌力训练设备 | 1 | 套 | 国产 | 1.适用身高范围：140-195cm； 2.最大承受重量≥200kg； 3.人体工程学设计座椅，可360°自由旋转，≥8个锁定部位可调； 4.安静、无摩擦的用磁式电涡流系统，≥10级不同阻力可调； 5.配有应急保护按钮，可在需要的时候一键锁定设备，保障患者训练安全。
118 | 步态康复训练（智能）设备 | 1 | 套 | 国产 | 1.带刹脚轮，有效地控制训练器在使用过程中的移动幅度，使患者在相对安全的情况下进行训练； 2.配低速电动跑步机，与低速电动跑步机配合使用，帮助控制步行姿势，提供更足够的临床使用空间。速度范围：0-12MPH(英里/小时)。
119 | 失眠治疗仪 | 6 | 个 | 国产 | 1.适用于非器质性失眠的治疗，由于脑神经功能紊乱，如情绪心理社会因素所致失眠、老年性失眠、更年期失眠等。包括心理生理性失眠、特发性失眠和主观性失眠； 2.大液晶触摸屏，同屏显示全部治疗参数、动态治疗波形、输出强度能量色谱指示等； 3.治疗模式至少≥3种； 4.治疗输出通道≥2通道，可同时独立开启治疗≥2名患者； 5.治疗强度可调，强度调节范围≥25档，可根据患者耐受程度调节大小。
单价50万元以下设备
120 | 平衡监测及训练系统 | 1 | 套 | 国产 | 1.用于对患者平衡能力进行评估和训练； 2.至少配备软件、传感器及训练架/器材； 3.具备蓝牙连接功能； 4.软件具备评估、游戏训练、病例管理、数据导出及打印等功能； 5.软件可对患者的平衡能力进行评估，并根据评估结果推荐适宜的平衡训练角度，制定合适的训练计划； 6.训练架/器材符合人体工程学设计，安全稳定。
121 | 彩色B超（带常用的四探头） | 8 | 台 | 国产 | 1.可用于腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉等全身检查； 2.可单机打印彩色图文检查报告 3.单台至少包含以下配置：①主机1台；②探头至少4个（腹部、线阵、腔内、心脏等）；③超声工作站1套；④移动台车1辆； 4.配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，无需另外购置即可满足临床需求。
单价100万元以下设备
122 | 制氧供氧设备（中心供氧、负压吸引、呼叫系统）-40个点位【社区医院】 | 1 | 套 | 国产 | 1.所供氧气达到医用急救氧气标准浓度； 2.至少包含：无油负压吸引机≥2个，设备带（至少含呼叫器、插座、2个气体终端）、报警监控系统、制氧设备。
单价330万元以下设备
123 | 智慧药房【社区医院】 | 1 | 套 | 国产 | 1.采用模块化设计，包括储药单元、控制单元、制冷系统、发药单元、药品核对模块； 2.储药品规≥100种，储药量≥2000盒； 3.具有恒温恒湿控制，设备内温度范围包含5-20℃，湿度30-75%，温湿度感应装置≥4个； 4.配备多点式电容触摸屏操作； 5.体积小，占地面积小； 7.单品种出药速度≤5秒/盒。