## 目录
目录
序号 | 名称
1 | 全自动台式血压计
2 | 身体成分分析仪
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## 1.全自动台式血压计
拟采购数量（台/套）：54 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 全自动台式血压计
基础要求： 1.可用于检测儿童及成人的血压和脉搏，LCD及背光灯显示； 2.测量位置：上臂； 3.有超压保护功能，安全稳定，操作简便； 4.压力测量范围：0～280mmHg，脉搏测量范围：40～200次/分； 5.主机及袖套均为医用耐久性设计，全部采用抗菌材料，均可用酒精擦拭消毒，至少配有臂套3个； 6.有电子肘部位置传感器，并有指示灯提示手臂放置位置是否正确； 7.体积小，配备专用测量的桌、椅； 8.测量结果可通过USB或其他传输方式实时传输至电脑，且有数据打印功能，符合国家相关规定，提供检测报告，能够满足临床工作的相关要求。 9.防震、防水设计，适应医疗现场各种不同的环境要求。 10.保修年限≥5年 11.单价≤18000元。 12.可实时对接到深圳市社区健康服务信息系统（HIS系统），传输数据。涉及软件应用和远程操作(包括远程会诊等相关软件)的医学装备，中标人和设备生产厂商应配合采购人智慧信息化建设。中标人保证终身将软件更新、维护，并提供更新所需的硬件，确保软件终身使用，不额外收费。中标人保证无条件开放软件数据端口和提供技术支持对接采购人信息系统(包括但不限于HIS、LIS系统、远程会诊系统及杭创系统)，不额外收费，直至该设备与采购人信息系统可进行完整的数据交换，并支付对接相关系统的费用。当采购人信息系统变更或其他情形需要与该设备连接时，中标人须无条件派人配合，直至该设备与采购人信息系统可进行完整的数据交换，确保数据安全，无外泄。中标人保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。若因为知识产权纠纷造成的任何赔偿和损失均由中标人承担，因此造成采购人损失的，中标人还应赔偿。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
深圳市医疗服务 收费项目名称
深圳市医疗服务 收费项目编码
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每个配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造
★详细参数 （提交的每条参数在市面上至少有3个品牌符合，重点符号参数不得超过5条） （每条参数必须提供三家以上产品同类参数对照表，否则无效，详见附件3）

## 2.身体成分分析仪
拟采购数量（台/套）：4 | 供应商名称
国产 | 设备名称 | 身体成分分析仪
基础要求： 1、精准体成分分析 采用采用多频生物电阻抗法(MF-BIA)，配置8点接触式电极支持躯千及四肢分节段测量(左上肢/右上肢/左下肢/右下肢躯干)，阻抗误差{<}1%(四肢)。必测指标:体脂率、内脏脂肪面积(需图解)、腰臀比、基础代谢率、细胞外水分比、骨骼肌量、蛋白质含量 2、高效操作与兼容性测量时间{<}1分钟,体重范围覆盖 10-250kg,年龄适配 3-99 岁3、报告与安全规范生成分项图文报告，含体型判定图(如隐形肥胖/肌肉型肥胖)营养建议(蛋白质/碳水比例)等 3.单价≤120000元。 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
最终报价（单价/元）
设备尺寸（cm）
深圳市医疗服务 收费项目名称
深圳市医疗服务 收费项目编码
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每个配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造
★详细参数 （提交的每条参数在市面上至少有3个品牌符合，重点符号参数不得超过5条） （每条参数必须提供三家以上产品同类参数对照表，否则无效，详见附件3）