## 目录
序号 | 名称
1 | 干眼分析仪
2 | 身体成分分析仪
3 | 肌骨超声设备

## 1.干眼分析仪
拟采购数量（台/套）：2 预算单价（元）：150000 | 供应商名称
产地要求：国产 | 设备名称 | 干眼分析仪
基础要求： 1.设备检测准确率需≥98%，确保结果稳定、可靠，满足临床诊断需求。 2.支持智能导航模式，单次检查完成时间≤2分钟，提升科室诊疗效率。 3.具备NIBUT（非侵入性泪膜破裂时间）与泪河高度同步测量功能。 4.可同步分析脂质层厚度及眨眼参数（眨眼频率、幅度等），并自动输出量化结果。 5.采用红外成像技术拍摄上、下睑板腺。 6.自动识别腺体结构，完成缺失率量化分析。 7.自动评估各项干眼指标是否正常，可快速判断临床分型。 8.支持3种主流干眼问卷自动导入与评分：中国干眼问卷、OSDI问卷、DEQ‑5问卷，系统可自动完成问卷计算、生成评分报告，并基于结果自动诊断干眼严重程度。 9.支持与HIS等信息系统对接，实现数据自动采集与共享。 10.保修年限≥5年。 | 设备彩图：
医疗器械许可证注册名称
品牌
规格型号
厂家
产地
用途及功能
设备尺寸（cm）
最终报价（单价/元）
深圳市医疗服务 收费项目名称
深圳市医疗服务 收费项目编码
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造
★详细参数 （提交的每条参数在市面上至少有3个品牌符合，重点符号参数不得超过5条） （每条参数必须提供三家以上产品同类参数对照表，否则无效，详见附件3）

## 2.身体成分分析仪
1.拟采购数量（台/套）：1台/套 预算单价（元）：100000元 2.拟采购数量（台/套）：8台/套 预算单价（元）：120000元 （需同时响应） | 供应商名称
产地要求：国产 | 设备名称 | 身体成分分析仪（预算12万元） | 身体成分分析仪（预算10万元）
基础要求： 1.精准体成分分析 采用采用多频生物电阻抗法(MF-BIA)，配置8点接触式电极支持躯千及四肢分节段测量(左上肢/右上肢/左下肢/右下肢躯干)，阻抗误差<1%(四肢)。必测指标:体脂率、内脏脂肪面积(需图解)、腰臀比、基础代谢率、细胞外水分比、骨骼肌量、蛋白质含量 2.高效操作与兼容性测量时间{<}1分钟,体重范围覆盖 10-250kg,年龄适配 3-99 岁 3.报告与安全规范生成分项图文报告，含体型判定图(如隐形肥胖/肌肉型肥胖)营养建议(蛋白质/碳水比例)等 4.支持与HIS等信息系统对接，实现数据自动采集与共享 5.保修年限≥5年 | 设备彩图：
医疗器械许可证注册名称
品牌
规格型号
厂家
产地
用途及功能
设备尺寸（cm）
最终报价（单价/元）
深圳市医疗服务 收费项目名称
深圳市医疗服务 收费项目编码
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造
★详细参数 （提交的每条参数在市面上至少有3个品牌符合，重点符号参数不得超过5条） （每条参数必须提供三家以上产品同类参数对照表，否则无效，详见附件3）

## 3.肌骨超声设备
拟采购数量（台/套）：1 预算单价（元）：700000 | 供应商名称
产地要求：国产 | 设备名称 | 肌骨超声设备
基础要求： 1.设备性能具备高分辨率实时成像、清晰的肌骨组织结构显示能力，满足肌肉、肌腱、韧带、关节等部位的临床诊断需求。 2.探头配置配备适配肌骨检查的高频线阵探头，覆盖不同部位、不同深度的扫查需求，成像稳定。 3.搭配适合社康检查的其他探头。 4.功能配置具备彩色多普勒、能量多普勒、频谱多普勒等基础功能，支持测量、标注、图像存储与回放等操作。 5.支持与HIS等信息系统对接，实现数据自动采集与共享。 6.保修年限≥5年。 | 设备彩图：
医疗器械许可证注册名称
品牌
规格型号
厂家
产地
用途及功能
设备尺寸（cm）
最终报价（单价/元）
深圳市医疗服务 收费项目名称
深圳市医疗服务 收费项目编码
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造
★详细参数 （提交的每条参数在市面上至少有3个品牌符合，重点符号参数不得超过5条） （每条参数必须提供三家以上产品同类参数对照表，否则无效，详见附件3）