## 目录
序号 | 名称
1 | 口腔CBCT

## 口腔CBCT
拟采购数量（台/套）：3 预算单价（元）：400000 | 供应商名称
产地要求：国产 | 设备名称 | 口腔CBCT
基础要求： 1、核心功能：四模合一：CBCT（锥形束CT）+ 全景（曲面断层）+ 头颅侧位（正畸头影）+ 口内牙片（根尖片）； 2、CBCT视野：包含至少3种视野选择，其中最大视野≥16×10 cm（覆盖全颌骨+颞颌关节），最小视野≤5×8 cm； 3、空间分辨率≥2.0 lp/mm；灰度值16bit；体素≤0.1 mm； 4、扫描时间：CBCT≤20秒（有效扫描≤12秒），全景≤17秒，头颅侧位≤12秒； 5、内置≥60TB存储，支持云端备份； 6、具备3D重建功能：支持多平面重建（MPR）、曲面重建（CPR）、气道分析、神经管标记； 7、操作便利：支持立式/坐式拍摄，具备激光定位与语音引导； 8.支持与HIS等信息系统对接，实现数据自动采集与共享； 9.每台四合—CBCT增配牙片宝1台，电脑工作站1套，铅衣（需能满足放射验收要求），稳压器1台 10.保修年限≥5年。 | 设备彩图：
医疗器械许可证注册名称
品牌
规格型号
厂家
产地
用途及功能
设备尺寸（cm）
最终报价（单价/元）
深圳市医疗服务 收费项目名称
深圳市医疗服务 收费项目编码
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造
★详细参数 （提交的每条参数在市面上至少有3个品牌符合，重点符号参数不得超过5条） （每条参数必须提供三家以上产品同类参数对照表，否则无效，详见附件3）