## 目录
2026年度口腔种植类医疗设备采购采购计划表
序号 | 设备名称 | 预算单价（元） | 数量台/套
1 | 牙科种植机 | 22000 | 1
2 | 低速离心机 | 28000 | 1
3 | 牙科种植用工具套装 | 47000 | 1
4 | 牙周治疗仪 | 48000 | 1

## 口腔种植类医疗设备1套
拟采购数量（台/套）： 1.牙科种植机：1 2.低速离心机：1 3.牙科种植用工具套装：1 4.牙周治疗仪：1 | 供应商名称
设备预算单价金额： 1.牙科种植机：22000元 2.低速离心机：28000元 3.牙科种植用工具套装：47000元 4.牙周治疗仪：48000元 预算总金额：145000元
国产 | 设备名称 | 牙科种植机 | 低速离心机 | 牙科种植用工具套装 | 牙周治疗仪
一、牙科种植机基本要求： 用于牙科种植手术中的钻孔、攻丝及种植体植入操作。 1.电源：AC220V，50Hz/60Hz，≤150VA 2.马达空载转速：300～40000rpm 3.弯手机齿轮速比（标配）：20:1 4.扭矩范围：5～80N·cm 5.蠕动泵流量：0～110ml/min 6.主机重量≤3.5kg；马达重量≤140g 7.操作界面：可视化图案界面，触屏操作，支持参数设定与保存 8.适配多种速比机头（16:1、20:1、27:1、1:1、1:2、1:3、1:5） 9.电机扭矩≥5.5N·cm，终端输出≥80N·cm 10. 弯手机轴承跳动幅度≤0.02mm 11. 水量控制、程序切换、正反转切换、转速控制均通过脚踏完成 二、低速离心机基本要求： 用于口腔种植及相关再生修复技术中自体生长因子（CGF/PRF）的制备。 1.最大转速：≥4000rpm 2.最大相对离心力：≥2000g 3.最大容量：10ml×12 或 15ml×8 4.转子可高温消毒 5. 定时范围：10秒～99分钟，支持连续运行 6. 具备离心腔温度控制功能 7. 噪音≤58dB 8. 驱动电机：无刷直流电机 9. 电源：110V～240V，50Hz 10. 功率≤70W 11 转速误差≤±20rpm；转速稳定精度≤±10rpm；转速显示精度≤±10rpm 12. 整体噪声≤65dB；运转振幅≤0.05mm；试液运转20min温升≤12℃ 13. 定时相对偏差≤±1秒 14. 内置可拆卸金属转子及试管托槽，可重复消毒 15. 提供符合GB4793.1及GB/T18268.1标准的产品检测报告 三、牙科种植用工具套装基本要求： 用于牙科种植及骨增量手术，满足上颌窦内/外提升、骨劈开、骨扩增等复杂术式需求，适配不同骨量条件的种植病例。 1.材质：医用不锈钢 2. 上颌窦外提升套装：适配侧壁开窗外提升、大面积窦黏膜剥离、取自体骨，配不少于6种直径钻头；窦膜剥离子及骨窗整理铲按分级设计，端头钝化防损伤 3. 上颌窦内提升套装：钻头顶端圆形设计，适配水平型、倾斜型、有间隔型上颌窦底；钻具可形成锥形骨盖并收集自体骨碎片；转速在0～800rpm内灵活调节；钻体四刃直型设计，防抖防滑；适用剩余牙槽骨≥4mm微创内提升，具备液压分离窦膜功能；配不少于6种直径内提升钻 4. 种植用工具套装：具备骨扩张、自动攻丝、牙槽嵴修整、窄小牙槽骨劈开功能；配牙槽嵴定位修整器、片切轮、不同规格成形钻；带扭矩扳手、深度测量仪、携带体延长器及麻花钻 四、牙周治疗仪基本要求： 用于牙周基础治疗中的龈下刮治、根面平整及牙周袋内菌斑结石的清理。 1. 具备双向动力智能超声发生器系统，保持工作尖精确的双向超声振动 2. 具备自动电子巡航系统（功率自调节） 3. 可针对不同工作尖特性实时监测并自动匹配振幅 4. 具备主动双向振动幅度控制，实现平滑振动 5. 具备功率自动补偿功能（根据工作尖阻力反馈） 6. 双动力手柄，低产热设计 7.具备颜色标识系统（功率调节盘与工作尖彩环颜色对应） 8. 适配不少于80种工作尖 9. 支持龈下刮治、根管治疗、龈上洁治、修复治疗等多模式切换，一键控制 10. 自带储水罐 11. 标配：主机1台、双动力手柄不少于6支、供水软管、储水罐、电源线、手柄线、脚踏开关、工作尖不少于12支、扳手 | 设备彩图：
注册证名称
品牌
规格型号
厂家
产地
用途及功能
设备尺寸（cm）
最终报价（单价/元）
深圳市医疗服务 收费项目名称
深圳市医疗服务 收费项目编码
保修年限（年） （请备注好质保期是否含主机+配件）
市场占有率 （请备注好医疗机构的等级及成交年份、成交价格）
每台配置清单（数量）
选配清单（数量及价格）
有无耗材试剂
耗材试剂是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
有无易损零配件
易损零配件是否为单一来源，专机专用？
若有，报价明细 （数量及价格）
是否涉及工程改造
★详细参数 （提交的每条参数在市面上至少有3个品牌符合，重点符号参数不得超过5条） （每条参数必须提供三家以上产品同类参数对照表，否则无效，详见附件3）